UPUTE ZA IZRADU PRIRUČNIKA ZA PROVJERU KVALITETE RENDGENSKIH UREĐAJA ZA DIJASKOPIJU

Sadržaj

Uvodne napomene

- Razlučivost visokog kontrasta

- Razlučivost niskog kontrasta

- Debljina poluapsorpcije (HVL)

- Odstupanje dozimetra

- Brzina doze na ulaznoj površini pacijenta

- Brzina doze na ulaznoj površini detektora slike

Dodatak

- Zapisi kontrole kvalitete

Preporučene frekvencije ispitivanja

Uvodne napomene

Ovaj protokol zamišljen je u svrhu opisa mogućih metoda ispitivanja različitih parametara dijaskopskih uređaja. Metode ispitivanja ovise o dostupnoj ispitnoj opremi, te je prije provedbe ispitivanja potrebno provjeriti koje metode predlaže proizvođač mjernih uređaja ili test objekata (u daljnjem tekstu fantoma). Metode opisane ovim protokolom prikazuju općeniti pristup ispitivanju glavnih parametara dijaskopskih sustava kao što su rezolucija visokog kontrasta, rezolucija niskog kontrasta, brzina doze na ulaznoj plohi pacijenta, brzina doze na ulazu u detektor slike itd.

Primjeri obrazaca dani su u Dodatku A ovoga protokola i korisnik ih može mijenjati i prilagoditi vlastitim potrebama.

Preporučena učestalost provjere pojedinih parametara, kao i osobe zadužene za njihovu provjeru dani su u Dodatku B ovoga protokola.

Ovaj dokument moguće je prilagoditi stanju u ustanovi.

Dijaskopski uređaji mogu biti izvedeni s rendgenskom cijevi iznad ležaja za pacijenta, rendgenskom cijevi ispod ležaja za pacijenta ili kao mobilni „C-arm“ sustavi.

Pri provedbi nekih od ispitivanja mogu se pojaviti poteškoće jer geometrija korištenja fantoma neće biti prikladna. Tako npr. Fantom za rezoluciju visokog kontrasta treba biti postavljen na ulaznu površinu detektora slike, što nekada neće biti moguće jer se ispod detektora slike nalazi nosač kazete za snimanje. Zbog općenito varijabilnih geometrija ovih sustava, PMMA fantom je preporučljivo postaviti u klinički korištenoj geometriji. S ciljem ostvarivanja ponovljivih uvjeta ispitivanja, sve geometrijske specifičnosti trebaju biti zabilježene.

Pri ispitivanju stacionarnih dijaskopskih uređaja ležaj za pacijenta treba biti postavljen horizontalno, kako je prikazano na slici ispod.

- RAZLUČIVOST VISOKOG KONTRASTA

Parametar: linijski par po milimetru (lp/mm)

Oprema: QUART SP vario fantom i prigušni materijal (15 cm PMMA ploče ili 2,5 cm Al ploča ili 0,1 cm Cu lim)

Kriterij prihvatljivosti: prostorno razlučivanje bolje od 1 lp/mm

Učestalost i odgovornost za provedbu: vidjeti Dodatak B

Postupak ispitivanja:

- Ležaj za pacijenta postaviti u horizontalan položaj.

- Postaviti Quart fantom u neposrednu blizinu detektora slike. Test objekt za razlučivanje visokog kontrasta mora se nalaziti približno u sredini slike na monitoru. Slika linijskih parova mora biti ukošena pod 45°. Za pozicioniranje fantoma koristiti dijaskopiju. Ukoliko rendgenski uređaj to dopušta, prilikom ispitivanja ukloniti rešetku.

- Postaviti prigušni materijal (0,1 cm Cu ili 2,5 cm Al) u neposrednu blizinu rendgenske cijevi. Ukoliko se kao prigušni blok koristi 15 cm PMMA, postaviti ga u središte polja zračenja na ležaju za pacijenta, kao što prikazuje slika. U ovome slučaju raspršeno zračenje može afektirati kvalitetu slike.

- Postaviti dijaskopski uređaj u “normal dose” način rada bez uvećanja slike (zoom 1:1 ).

- Uključiti dijaskopiju do postizanja stabilne slike na monitoru.

- Očitati prostorno razlučivanje na glavnom klinički korištenom monitoru promatranjem grupa linijskih parova. Kao granična vrijednost odabire se grupa kod koje je najmanje 70% prostora između linija još uvijek vidljivo.

- U priručniku fantoma pronaći vrijednost lp/mm za graničnu grupu linijskih parova.

- Usporediti rezultat s kriterijem prihvatljivosti.

- Zabilježiti dobiveni rezultat u predviđeni zapis (Dodatak A).

- Ponoviti ispitivanje za sva dostupna uvećanja slike.

Rezultati ispitivanja razlučivanja visokog kontrasta dobiveni tijekom prihvatnog ili prvog ispitivanja rendgenskog uređaja koriste se kao bazične vrijednosti za kasnija periodička ispitivanja uređaja.

- RAZLUČIVOST NISKOG KONTRASTA

Parametar: razlučivanje niskog kontrasta (%)

Oprema: QUART SP vario fantom i prigušni materijal (15 cm PMMA ploče ili 2,5 cm Al ploča ili 0,1 cm Cu lim.)

Kriterij prihvatljivosti: Prag vidljivog kontrasta < 4%

Učestalost i odgovornost za provedbu: vidjeti Dodatak B.

Postupak ispitivanja:

- Postavke uređaja za dijaskopiju i geometrija postavljanja fantoma identične su prethodnom postupku (1. Razlučivost visokog kontrasta).

- Postaviti fantom tako da se test objekt za razlučivanje niskog kontrasta („wedge“) nalazi približno u sredini slike na monitoru.

Slika: Test objekt

- Uključiti dijaskopiju do postizanja stabilne slike na monitoru.

- Prema uputi proizvođača fantoma, za vidljivi kontrast manji od 4%, sva tri test objekta sa slike moraju biti vidljiva na monitoru.

- Zabilježiti rezultat u zapis predviđen u Dodatku A.

Razlučivanje niskog kontrasta ovisi o brzini doze u snopu zračenja. Preporučljivo je ponoviti ispitivanje za sve dostupne režime brzine doze na uređaju („low dose“, „high dose“).

- DEBLJINA POLUAPSORPCIJE

Napomena:

Korištenjem multimetara za dijagnostičke rendgenske snopove zračenja ovo ispitivanje moguće je izvesti direktnim očitanjem s multimetra za sve vrste dijaskopskih uređaja nakon jedne ekspozicije.

Konvencionalna metoda mjerenja debljine poluapsorpcije korištenjem Al limova neće biti primjenjiva na rendgenskim uređajima kod kojih je rendgenska cijev smještena ispod ležaja za pacijenta.

Parametar: debljina poluapsorpcije (HVL) izražen ekvivalentnom debljinom aluminija (mm Al)

Oprema: Multimetar za dijagnostičke rendgenske snopove, aluminijski limovi visoke čistoće

Kriterij prihvatljivosti: za napon na rendgenskoj cijevi 50 kV, HVL > 1,8 mm Al

za napon na rendgenskoj cijevi 60 kV, HVL > 2,2 mm Al

za napon na rendgenskoj cijevi 70 kV, HVL > 2,5 mm Al

za napon na rendgenskoj cijevi 80 kV, HVL > 2,9 mm Al

za napon na rendgenskoj cijevi 90 kV, HVL > 3,2 mm Al

za napon na rendgenskoj cijevi 100 kV, HVL > 3,6 mm Al

za napon na rendgenskoj cijevi 110 kV, HVL > 3,9 mm Al

za napon na rendgenskoj cijevi 120 kV, HVL > 4,3 mm Al

Učestalost i odgovornost za provedbu: vidjeti Dodatak B

Postupak ispitivanja:

- Postaviti detektor mjernog uređaja na stativ ili na ležaj za pacijenta. Osjetljiva površina detektora mora biti okrenuta prema rendgenskoj cijevi. Rendgenska cijev mora se nalaziti na klinički korištenoj udaljenosti od detektora. U svrhu minimizacije heel efekta, preporučljivo je detektor postaviti tako da je površina detektora orijentirana okomito na smjer osi anoda/katoda. Detektor mora biti smješten u središtu polja zračenja uz maksimalno otvoren kolimator rendgenske cijevi. Kao pomoć pri pozicioniranju detektora može se koristiti slika detektora na monitoru dobivena dijaskopijom.

- Postaviti dijaskopski uređaj u radiografski način rada.

- Zadati visoki napon na cijevi. Postaviti produkt struje i vremena približno na 20 mAs.

- Podesiti multimetar (koristiti se uputom proizvođača mjernog uređaja).

- Eksponirati i očitati vrijednost HVL. Zabilježiti rezultat mjerenja u zapis predviđen u dodatku A.

- Ponoviti mjerenja za različite vrijednosti napona na cijevi u području od 50 kV do 120 kV s koracima od 10 kV.

- Usporediti izmjerene vrijednosti HVL s kriterijem prihvatljivosti.

Ukoliko direktno mjerenje HVL nije moguće, ispitivanje se provodi korištenjem aluminijskih limova visoke čistoće. Preporuka je koristit limove debljine 1 mm, minimalno do debljine 5 mm. Aluminijske limova preporučljivo je postaviti na nosač koji se nalazi približno na polovici visine između rendgenske cijevi i detektora.

- Pripremiti mjerenje na način opisan u točkama 1, 2 i 3 prethodnog postupka.

- Podesiti mjerni uređaj za mjerenje doze. Koristiti uputu proizvođača mjerne opreme.

- Eksponirati, očitati rezultat mjerenja i upisati u donju tablicu:

| Napon na cijevi kV | Debljina aluminija mm | Mjerena doza mGy | Doza izražena u % |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0 |  | 100 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | …. |  |  |
| 60 | 0 |  | 100 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | …. |  |  |
| 70 | 0 |  | 100 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | …. |  |  |
| 80 | 0 |  | 100 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | …. |  |  |
| 90 | 0 |  | 100 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | …. |  |  |
| 100 | 0 |  | 100 |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | …. |  |  |
| 110 | 0 |  | 100 |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | …. |  |  |
| 120 | 0 |  | 100 |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | …. |  |  |

- Postaviti Al lim debljine 1 mm na stativ iznad detektora i ponoviti ekspoziciju pod istim uvjetima. Zabilježiti dozu na pripadno mjesto u tablici.

- Izračunati postotno smanjenje doze korištenjem formule:

, gdje je:

D0 – doza kod prve ekspozicije, bez dodatne Al filtracije

Dn – doza pri ekspoziciji sa dodatnih n milimetara aluminija

- Postepeno dodavati slojeve po 1 mm Al, sve dok vrijednost doze u snopu ne padne ispod 50% početne vrijednosti.

- Prikazati rezultate grafički te odrediti debljinu aluminija potrebnu da se početna vrijednost doze smanji na 50%.

- Usporediti rezultate s kriterijima prihvatljivosti.

- Zabilježiti postavke i rezultate mjerenja u pripadni zapis dan u Dodatku A.

- ODSTUPANJE UGRAĐENOG  DOZIMETRA

Parametar: produkt doze i površine polja (DAP)

Oprema: multimetar za dijagnostičke rendgenske snopove; QUART SP vario fantom

Kriterij prihvatljivosti: razlika između mjerene i prikazane vrijednosti DAP < 35 %

Učestalost i odgovornost za provedbu: vidjeti Dodatak B

Postupak ispitivanja:

- Postaviti QUART SP vario fantom na ležaj za pacijenta u središte polja zračenja. Koristiti dijaskopiju za pozicioniranje fantoma.

- Pomoću kolimacije smanjiti polje zračenja na veličinu mjerljivu oznakama na fantomu. Pomoću slike na fantoma na monitoru izračunati površinu polja zračenja.

- Ukloniti fantom i postaviti dozimetar u središte polja zračenja. Koristiti dijaskopiju za pozicioniranje dozimetra.

- Podesiti mjerni uređaj za mjerenje doze u dijaskopskom načinu rada. Koristiti uputu proizvođača mjernog uređaja.

- Postaviti DAP metar ugrađen na rendgenskom uređaju na nulu.

- Uključiti dijaskopiju na 10 do 15 sekundi. Zabilježiti izmjerenu dozu i DAP prikazan na rendgenskom uređaju.

- Izračunati produkt izmjerene doze i površine polja (DAPM).

- Izračunati odstupanje ε izmjerene vrijednosti DAPM od DAP vrijednosti prikazane na rendgenskom uređaju.

- Usporediti dobiveni rezultat s kriterijem prihvatljivosti.

- Zabilježiti rezultat ispitivanja u pripadnu rubriku zapisa danog u Dodatku A.

- BRZINA DOZE NA ULAZNOJ POVRŠINI PACIJENTA

Parametar:  brzina doze

Oprema: multimetar za dijagnostičke rendgenske snopove, PMMA fantom

Kriterij prihvatljivosti: brzina doze < 50 mGy/min. (< 100 mGy/min za digitalne detektore slike)

Učestalost i odgovornost za provedbu: vidjeti Dodatak B.

Postupak ispitivanja:

Za mobilne „C-arm“ uređaje te uređaje s rendgenskom cijevi postavljenom ispod ležaja za pacijenta.

- Postaviti 15 cm PMMA fantom na ležaj za pacijenta, tako da između fantoma i ležaja za pacijenta ostane dovoljno prostora za pozicioniranje mjernog uređaja. Paziti da PMMA prigušni blok težinom ne ošteti dozimetar.

- Postaviti mjerni uređaj između PMMA ploča i ležaja za pacijenta. Osjetljiva strana mjernog uređaja mora biti okrenuta prema rendgenskoj cijevi. Detektor slike postaviti na kliničku udaljenost od površine fantoma. Zabilježiti udaljenosti od rendgenske cijevi do fantoma i od fantoma do detektora slike.

- Korištenjem dijaskopije i slike na monitoru pozicionirati mjerni uređaj približno u sredinu polja zračenja.

- Postaviti rendgenski uređaj u „normal dose“ način rada bez uvećanja (zoom 1:1).

- Podesiti mjerni uređaj za mjerenje brzine doze u dijaskopskom načinu rada. Koristiti uputu proizvođača mjernog uređaja.

- Uključiti dijaskopiju onoliko koliko je potrebno za stabilno očitanje brzine doze na mjernom uređaju.

- Zabilježiti izmjerenu vrijednost brzine doze. Napomena: neki mjerni uređaji računaju i ispisuju srednju vrijednost brzine doze po završetku ekspozicije.

- Ponoviti mjerenje nekoliko puta u svrhu dobivanja vjerodostojnijeg rezultata (srednja vrijednost).

- Usporediti srednju vrijednost rezultata mjerenja s kriterijem prihvatljivosti.

- Zabilježiti geometriju mjerenja i rezultate u prikladne rubrike zapisa danog u Dodatku A.

Za dijaskopske uređaje kod kojih je rendgenska cijev postavljena iznad ležaja za pacijenta, PMMA fantom se postavlja na ležaj za pacijenta a mjerni uređaj na PMMA fantom. Udaljenost žarišta rendgenske cijevi od detektora treba odgovarati kliničkom korištenju rendgenskog uređaja.

- BRZINA DOZE NA ULAZNOJ POVRŠINI DETEKTORA SLIKE

Fizikalni parametar: brzina doze

Oprema:multimetar za dijagnostičke rendgenske snopove, vanjski detektor , prigušni materijal (2,5 cm Al, 0,1 cm Cu ili 15 cm PMMA fantom)

Kriterij prihvatljivosti: brzina doze < 1 µGy/s. (< 5 µGy/s za digitalne detektora slike)

Učestalost i odgovornost za provedbu: vidjeti Dodatak B

Postupak ispitivanja:

- Priključiti vanjski detektor (vidjeti uputu proizvođača mjernog uređaja).

- Postaviti i učvrstiti detektor zračenja približno na sredinu ulazne površine detektora slike. Za „C-arm“ uređaje detektor zračenja se može postaviti direktno na detektor slike. Kod stacionarnih uređaja detektor zračenja može biti postavljen u nosač kazete ili na ulaznu površinu nosača kazete. Ukoliko rendgenski uređaj do dopušta, ukloniti rešetku s uređaja.

- Postaviti prigušni materijal (0,1 cm Cu ili 2,5 cm Al) na rendgensku cijev. Ukoliko se koristi prigušni blok od 15 cm PMMA, on treba biti postavljen na ležaj za pacijenta. Udaljenost detektora slike od površine fantoma mora odgovarati kliničkim uvjetima korištenja.

- Korištenjem kolimatora postaviti polje zračenja na maksimalnu veličinu.

- Postaviti rendgenski uređaj u “normal dose” način rada bez uvećanja (zoom 1:1).

- Podesiti mjerni uređaj za mjerenje brzine doze. Koristiti se uputom proizvođača mjernog uređaja.

- Uključiti dijaskopiju do postizanja stabilnog očitanja mjernog uređaja.

- Zabilježiti izmjerenu vrijednost brzine doze. Napomena: neki mjerni uređaji računaju i ispisuju srednju vrijednost brzine doze po završetku ekspozicije.

- Ponoviti mjerenje nekoliko puta u svrhu dobivanja vjerodostojnijeg rezultata (srednja vrijednost).

- Usporediti srednju vrijednost rezultata mjerenja s kriterijem prihvatljivosti.

- Zabilježiti geometriju mjerenja i rezultate u prikladne rubrike zapisa danog u Dodatku A.

DODATAK A

| Provjera kvalitete rendgenskog uređaja za dijaskopiju |
| --- |
|  |  | Broj: |
| Datum ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |
| Korištena ispitna oprema: |  |  |  |  |  |  |
| Rendgenski uređaj: | Naziv: |  | Broj: |  |  |
|  |  |  | Generator |  | Broj: |  |  |
| Rezultati ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |
| Razlučivost visokog kontrasta |
| Uvjeti ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fantom: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prigušni materijal: |  |  | Debljina |  | cm |  |
| Rezultati ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veličina polja | Napon na cijevi | Struja kroz rdg cijev | Razlučivost |  |  |
|  | cm | kV | mA | lp/mm |  |  |

| Razlučivanje niskog kontrasta |
| --- |
| Uvjeti ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fantom: |  |  |  |  |  |  |  |
| Prigušni materijal: |  |  | Debljina: |  | cm |  |
| Napon na cijevi: |  |  |  |  |  | kV |  |
| Struja kroz rdg cijev: |  |  |  |  | mA |
| Veličina polja: |  |  | cm |  |
| Rezultati ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj razlučenih test objekata: |  |  |  |  |  |
| Debljina poluapsorpcije (HVL) |
| Uvjeti ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |
| Zadano vrijeme ekspozicije: |  |  |  |  | ms |  |
| Struja ili naboj kroz rdg cijev: |  |  |  |  | mA ili mAs |
| Rezultati ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Napon na cijevi, kV | HVL, mm Al |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  |  |  |
|  |  |  | 120 |  |  |  |

| Odstupanje ugrađenog dozimetra |
| --- |
| Uvjeti ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |  |
| Napon na cijevi: |  |  |  |  |  | kV |  |
| Struja kroz rdg cijev: |  |  |  |  | mA |
| Rezultati ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrijednost DAP prikazana na rdg uređaju: |  |  |  |  | Gy x cm2 |
| Izračunata veličina polja: |  |  |  |  | cm2 |  |
| Izmjerena doza: |  |  |  |  |  | Gy |  |
| Izračunata vrijednost DAPM : |  |  |  |  | Gy x cm2 |
| Odstupanje DAP od DAPM vrijednosti: |  | % |  |

| Brzina doze na ulaznoj površini pacijenta |
| --- |
| Uvjeti ispitivanja: Udaljenost od rendgenske cijevi do ležaja za pacijenta |  |  |  |  | cm |  |
| Udaljenost od površine fantoma do detektora slike |  |  |  |  |  | cm |  |
| Debljina PMMA fantoma: |  |  |  | cm |  |
| Veličina polja (zoom): |  |  |  |  |  |  |
| Način rada brzine doze: |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |  |
| Napon na cijevi: |  |  |  |  |  | kV |  |
| Struja kroz rdg cijev: |  |  |  |  |  | mA |  |
| Izmjerene vrijednosti brzine doze: |  |  | 1. |  | mGy/min |  |
|  |  |  |  |  | 2. |  | mGy/min |  |
|  |  |  |  |  | 3. |  | mGy/min |  |
|  |  |  |  |  | Srednja vrijednost: |  | mGy/min |  |

| Brzina doze na ulaznoj površini detektora slike |
| --- |
| Uvjeti ispitivanja: Udaljenost od rendgenske cijevi do ležaja za pacijenta |  |  |  |  |  | cm |  |
| Udaljenost površine fantoma do detektora slike |  |  |  |  |  | cm |  |
| Prigušni materijal: |  |  | Debljina: |  | cm |  |
| Način rada brzine doze: |  |  |  |  |  |  |  |
| Veličina polja (zoom): |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati ispitivanja: |  |  |  |  |  |  |  |
| Napon na cijevi: |  |  |  |  |  | kV |  |
| Struja kroz rendgensku cijev: |  |  |  |  |  | mA |  |
| Izmjerene vrijednosti brzine doze: |  | 1. |  | µGy/s |  |
|  |  | 2. |  | µGy/s |  |
|  |  | 3. |  | µGy/s |  |
| Srednja vrijednost: |  | µGy/s |  |

DODATAK B

Preporučene učestalosti ispitivanja i zadužene osobe

| ISPITIVANI PARAMETAR | UČESTALOST | ZADUŽENE OSOBE |
| --- | --- | --- |
| Razlučivost visokog kontrasta | dnevno | medicinski fizičar radiološki tehnolog |
| Razlučivost niskog kontrasta | dnevno | medicinski fizičar radiološki tehnolog |
| Debljina poluapsorpcije | godišnje | medicinski fizičar |
| Odstupanje ugrađenog dozimetra (točnost DAP metra) | godišnje | medicinski fizičar |
| Brzina doze na ulaznoj površini pacijenta | godišnje | medicinski fizičar |
| Brzina doze na ulaznoj površini detektora slike | godišnje | medicinski fizičar |